## Sheet1
2021年温州医科大学附属第二医院生化检验试剂、质控品及配套设备租赁招标采购技术偏离表
序号 | 采购文件要求 | 偏离情况（正偏离或负偏离） | 投标文件响应情况 | 备注
一、设备详细配置表及功能说明
1 | 提供全自动生化分析仪；
2 | 提供免疫发光分析仪；
3 | 配套净水处理器：提供合格的实验用水：电导率≤0.1μS/cm（25℃）；
4 | 提供标本储存冰箱：存放标本；
5 | 提供配套标本前处理模块及计算机处理系统：标本前处理；
6 | 提供配套中间处理软件、计算机处理系统、及产前筛查软件（且具有孕早中联合筛查功能）：数据处理、产前风险筛查及报告单自动审核；
7 | 样本在线冷藏存储单元；
8 | 提供所需附属设备：UPS电源。
二：生化分析仪
1 | 光学部分测试速度≥12000t/h，单机≥1800 t/小时；电解质部分≥1800t/小时，单机≥600 t/小时；
2 | 最小样本量≤2ul，加样精度≤0.1ul。
3 | 具有原始样本管条码识别功能；
4 | 反应盘温度37±0.1℃。
5 | 不停机装载试剂。
6 | 具有样本状态检测功能，采样针防碰撞保护及自动清洗功能；
7 | 试剂仓位R1和R2各≥50个。
8 | 第三方试剂上机,能直接加载试剂盒，无需专用试剂盒转换。
9 | 分析线性范围 AST≥1000 U/L GGT≥1200 U/L CK≥1000 U/L BUN≥50 mmol/L GLU≥38.9mmol/L TBIL≥500µmol/L Crea≥2652μmol/L
三、免疫发光分析仪
1 | 测试速度≥1200t/小时，单机≥400 t/小时，主试剂仓位≥40个。
2 | 分析灵敏度： FT3≤ 0.88pg/mL TSH≤0.008uIU/mL HCG≤1mIU/ml
3 | 分析线性范围 E2≥3000 pg/mL PROG≥40ng/ml FT3≥20.0pg/ml
四、中间处理软件
1 | 报告单自动审核功能；
2 | 仪器运行状态下项目随时开启和关闭功能；
3 | 质控自动上线检测功能；
4 | 配套品牌流水线系列设备市场占有率≥10家。
五、离心机处理能力
1 | 300管/小时/单机；离心机总处理能力：900管/小时 流水线进样速度≥1400管/小时
2 | 每台离心机均具备独立的机械臂可从轨道上抓取样品管；
3 | 具有追踪定位功能实时追踪样本在流水线上的轨迹；
4 | 具备样本预分杯功能。
递交时需附带相应技术参数证明材料,一式九份（不少于）
1、如实填写投标产品的情况，如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应 2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”
投标企业名称(盖章)：
签署日期： 2021 年 月 日