## Sheet2
2022年温州医科大学附属第二医院部分常用医用耗材招标采购（第五批）
放疗定位膜性能调查表
序号 | 放疗定位膜等主要技术标准及要求 | 偏离情况（正偏离或负偏离） | 投标文件响应情况 | 说明
▲1 | 放疗定位膜用于放射治疗肿瘤病人的辅助定位及固定，减少患者体位移动产生的对正常组织的不必要损伤，提高局部病灶对射线的吸收。 说明：本条要求为否决性指标要求。
2 | 外观：表面光滑、洁净、无物理破损，无污染、锋棱、毛刺。
3 | 塑形温度及时间：定位膜在（65±2）℃时变软可任意塑形，拉膜作时间≥40秒，拉膜收缩率稳定时间≤20分钟。
4 | 硬度要求： 定位膜在（23±2）℃时，其硬度不低于45（Shore D）； 定位膜在（43±2）℃时，其硬度不低于37（Shore D）。
5 | 抗拉性能：定位膜承受340N静拉力持续5min,其变形量小于1%。
6 | 刚度：在（23±2）℃时，定位膜承受500N的静压力下持续15S而不产生断裂现象。
7 | 热塑性能：在（65±2）℃时，定位膜能伸长至原长3倍以上且不断裂，70°C水箱中加热3分钟完全软化透明。
8 | 收缩率：拉膜20分钟至24小时的静态收缩力变化应≤25N。
9 | 记忆功能：在（65±2）℃加热后，使定位膜伸长，冷却至常温后，再放入（65±2）℃加热并冷却，冷却硬化15分钟后至24小时收缩幅度≤2mm,24小时后稳定不变。
10 | 膜片具有抗菌性能，新膜片24h抗菌测试对大肠杆菌的抗菌率>99.5，金色葡萄球菌的抗菌率>99.77，可提供第三方检测报告。
11 | 射线透过率6mv≥0.99;18mv>0.992，复查时，病人可带板透视、拍片，不会影响或减弱X射线的透视、拍片效果；皮肤表面剂量效应7%
12 | 定位膜生物性能：细胞毒性试验为0或1级反应；过敏试验无致敏反应；原发性皮肤内刺激试验无刺激性。
13 | 出具三级甲等综合医院、省级肿瘤专科医院有长期应用的证明及医院清单（附后）
14 | 与我院使用的Klarity R612人体固定架、R660-ACF1 SRS头部立体定向放疗固定架、R62400 SBRT固定系统完全匹配。
15 | 产品取得的国际认证，如FDA、CE认证等，并提供中外文对译证件。
递交时需附带相应技术参数证明材料，一式九份（不少于） 1、如实填写投标产品的情况，如完全粘贴招标文件的要求，视为没有实质性响应 2、“偏离情况”栏填写：“正偏离”或“负偏离”或“符合”
投标企业名称(盖章)： 签署日期： 2022 年 月 日